## Sheet1
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列25 | 列26 | 列27 | 列28 | 列29 | 列30 | 列31 | 列32 | 列33 | 列34 | 列35 | 列36 | 列37 | 列38
| 医疗器械情况 | [9 empty] | 不良事件情况 | [11 empty] | 使用情况 | [5 empty] | 事件调查 |  | 评价结果 |  |  |  | 控制措施
ID* | 产品名称* | 注册证编号* | 产地* | 管理类别* | 产品类别* | 产品批号* | 产品编号* | UDI | 生产日期 (yyyy-MM-dd) | 有效期至 (yyyy-MM-dd) | 事件发生日期* (yyyy-MM-dd) | 发现或获知日期* (yyyy-MM-dd) | 伤害* | 伤害表现* | 姓名 | 出生日期 (yyyy-MM-dd) | 年龄单位 | 年龄 | 性别 | 病历号 | 既往病史 | 器械故障表现* | 预期治疗疾病或作用 | 器械使用日期* (yyyy-MM-dd) | 使用场所* | 场所名称* | 使用过程* | 合并用药/械情况说明 | 是否展开了调查* | 调查情况* | 关联性评价* | 事件原因分析* | 是否需要开展产品风险评价* | 计划提交时间 (yyyy-MM-dd) | 是否采取了控制措施* | 具体控制措施描述* | 未采取控制措施原因*
1 | [5 empty] | ROB30001989 | 10309710 |  |  |  | 2025-05-05 |  | 其他 | [7 empty] | 无法使用的。 | 2025-00117778-1：High Test Results |  | 2025-05-05 | 医疗机构 | KAISER FOUNDATION HOSPITAL, UNITED STATES | 客户报告称，ADVIA Centaur CP分析仪在两个患者样本上获得了错误升高的高灵敏度肌钙蛋白I（TnIH）结果。初步结果已报告给医生。对于第一位患者，在不同时间提取了两个新样本，并在原始分析仪上进行了处理，其恢复率低于初始结果。第二次和第三次抽取的样本结果都被认为是正确的。然后，客户在原始分析仪上重复原始样品，得到了类似的较低结果，这被认为是正确的。向医生报告21.0 pg/mL的结果为正确结果。对于第二名患者，在另一台ADVIA Centaur XP分析仪上重复采样。重复的结果恢复到低于初始结果，被认为是正确的。重复结果已报告给医生。目前还没有关于TnIH结果错误升高导致患者干预或不良健康后果的报告。 含量测定：高灵敏度肌钙蛋白I（TnIH）单位：pg/mL检测日期：2025年5月5日样品1：初始结果：331（错误，报告）第一次重绘样品结果：21（正确）第二次重绘样本结果：21 |  | 是 | 一位美国客户联系了西门子客户服务中心（CCC），报告称ADVIA Centaur CP分析仪上的两个患者样本的高灵敏度肌钙蛋白I（TnIH）结果错误升高。事件发生当天，质量控制（QC）在可接受范围内。西门子客户服务工程师（CSE）被派往客户现场。在访问期间，CSE进行了全面服务电话，发现了一个内部有干燥液体的光度计。CSE清洁了光度计，验证了暗计数，更换了抽吸清洗泵管和抽吸管路，验证了样本和试剂探针的校准，净化了冲洗和清洗1条管路，并运行了10次QC和患者样本，这些样本在可接受的范围内恢复。西门子进一步评估了这一事件，并得出结论，系统的洗涤块区域可能导致TnIH结果错误升高，因为未结合的lite试剂没有从试管中完全清洗出来。仪器正在按照规格运行。无需对该设备进行进一步评估。
2 | [5 empty] | CM00999 | 11067000 |  |  |  | 2025-05-14 |  | 其他 | [7 empty] | 无法使用的。 | 2025-00120323-1：Low Test Results |  | 2025-05-14 | 医疗机构 | HUSLAB HYVINKÄÄN SAIRAALA, FINLAND | 客户报告称，Atellica CH 930分析仪在患者样本上获得了虚假的钠（Na）抑制结果。错误的结果已报告给医生。在两台交替的Atellica CH 930分析仪上重复样品。重复的结果高于错误的结果。第一次重复结果作为正确结果报告给医生。目前还没有已知的患者干预或因钠结果错误而导致的不良健康后果的报告。 测试日期：2025年5月14日测定：钠（Na）单位：mmol/L样品标识符：HM253VPFP初始结果：114.4（错误，已报告）在另一台Atellica CH 930分析仪上的重复结果：127（正确，已报告 |  | 是 | 一位美国以外地区（OUS）的客户联系了西门子客户服务中心，报告Atellica CH 930分析仪上的患者样本中获得了虚假的钠（Na）抑制结果。客户对样品进行了检查，未发现任何异常。质量控制（QC）在事件当天恢复在范围内。西门子客户服务工程师（CSE）被派往客户现场。在这次访问中，CSE运行了完整的Atellica测试协议（ATP）。稀释混合器测试恢复得很低，变异系数（CV）不在稀释和样品探针的范围内。CSE调整了稀释混合器并进行了自动对齐。CSE更换了稀释臂液位传感电缆、压力传感器、压力阀和样品探头。调整稀释探针、样本探针和试剂臂。进行稀释探针和样品探针测试，并在范围内回收。在随后的一次访问中，CSE更换了试剂混合器。水浴被清空并注满。调整试剂混合器和试剂臂，并进行混合器测试和质量控制，恢复在范围内。钠结果错误降低的原因尚不清楚。仪器正在按照规格运行。无需对该设备进行进一步评估。
3 | [5 empty] | DV331154 | 10284473 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 其他 | [7 empty] | 无法使用的。 | 2025-00121197-1：Low Test Results |  | 2025-05-16 | 医疗机构 | JOHN MUIR MEDICAL CENTER, UNITED STATES | 三个样本在Dimension Vista 500上给出了错误的二氧化碳（CO2）测试结果。初步测试结果已发布给医生。在相同的Dimension Vista 500上重复相同的样本，并向医生发布更正后的报告。目前还没有已知的患者干预或该行为对健康造成不良后果的报告。 活动日期：2025年5月16日。样本ID:4003672886，72岁男性测试：二氧化碳，mmol/L初始结果：14（不一致，报告）重复结果：23（正确，报告）样本ID:400367 2825，60岁男性检测：二氧化碳，mol/L初始结果：16（不一致 |  | 是 | 三个样本在Dimension Vista 500上给出了错误的二氧化碳（CO2）测试结果。西门子运营支持（SOS）专家远程连接到客户现场，并确定所有受影响的测试都在服务器1上。西门子客户服务工程师（CSE）被派往客户现场检查Dimension Vista 500。CSE更换了R1混合器，并更换和校准了R1和R2探头。CSE还更换了样品排放口，并对样品探头进行了预充。质量控制材料的运行结果可接受。CO2和BUN检测结果不一致的原因尚不清楚。分析仪在规格范围内运行。无需对该分析仪进行进一步评估。
4 | [5 empty] | 62315109 | 10997841 |  |  | 2026-01-15 | 2025-05-20 |  | 其他 |  |  |  | 岁 | 71 | 男 |  | 未提供其他患者信息。 | 2025-00121334-1：High Test Results |  | 2025-05-20 | 医疗机构 | Kliniken Landkreis Heidenheim, GERMANY | 客户观察到Atellica IM高敏肌钙蛋白I（TnIH）结果升高，与使用TnIH批号109时的重复测试不一致。一名71岁男性患者的Atellica IM TnIH初步升高。一小时后抽取的样本产生的结果要低得多，这些结果在重复实验中是一致的。然后对初始样本进行了两次重新测试，得到的结果要低得多，与一小时后的结果更为一致。提取并测试了另一个样品，其结果与最初1小时的样品一致。当这些样本后来在Atellica CI分析仪上重复测试三次时，结果都与Atellica IM仪器的较低观察值一致。最初的不一致、升高的结果从未再现。没有任何与观察到的结果不一致相关的不良患者后果的指控。 Atellica IM TnIH结果，2025-05-20:0小时样品：样品ID 70607710 438.60 pg/mL 1:05PM-升高，不一致33.56 pg/mL 2:40PM（重新运行）33.96 pg/mL 2:00PM（再次运行晚上8点：27.81 pg/mL 27.79 pg/mL |  | 是 | 一位来自美国以外的客户报告称，在使用TnIH批号109时，观察到Atellica IM高敏肌钙蛋白I（TnIH）结果升高，与重复测试不一致。未发现分析校准或质量控制（QC）方面的问题。西门子正在调查。
5 | [5 empty] | 62315109 | 10997841 |  |  | 2026-01-15 | 2025-05-21 |  | 其他 | [7 empty] | 未提供其他患者信息。 | 2025-00121334-3：High Test Results |  | 2025-05-21 | 医疗机构 | Kliniken Landkreis Heidenheim, GERMANY | 客户报告称，使用TnIH批次109时，观察到Atellica IM高敏肌钙蛋白I（TnIH）结果升高，与重复测试不一致。患者的Atellica IM TnIH初步升高。一小时后抽取的样本产生的结果要低得多，两小时的样本也是如此。对初始样品的重新测试产生了与1小时和2小时采样一致的较低结果。没有任何与观察到的结果不一致相关的不良患者后果的指控。 Atellica IM TnIH结果，2025-05-21:0小时样本编号70607710:438.6 pg/mL-升高、不一致的1小时样本编号706、21710:27.2 pg/mL 2小时样本编号709、2120:27.8 pg/mL初始样本复检：32.6 pg/mL |  | 是 | 一位来自美国以外的客户报告称，在使用TnIH批号109时，观察到Atellica IM高敏肌钙蛋白I（TnIH）结果升高，与重复测试不一致。未发现分析校准或质量控制（QC）方面的问题。西门子正在调查。
6 | [5 empty] | 62315109 | 10997841 |  |  | 2026-01-15 | 2025-05-15 |  | 其他 | [7 empty] | 未提供其他患者信息。 | 2025-00121334-2：High Test Results |  | 2025-05-15 | 医疗机构 | Kliniken Landkreis Heidenheim, GERMANY | 客户报告称，使用TnIH批次109时，观察到Atellica IM高敏肌钙蛋白I（TnIH）结果升高，与重复测试不一致。患者的Atellica IM TnIH初步升高。一小时后抽取的样本产生的结果要低得多，两小时的样本也是如此。对初始样品的重新测试产生了与1小时和2小时采样一致的较低结果。没有任何与观察到的结果不一致相关的不良患者后果的指控。 Atellica IM TnIH结果，2025-05-15:0小时样本编号70332210:257.8 pg/mL-升高、不一致的1小时样本编号7336310:13.3 pg/mL 2小时样本ID 70343610:15.4 pg/mL初始样本复检：12.09 pg/mL |  | 是 | 一位来自美国以外的客户报告称，在使用TnIH批号109时，观察到Atellica IM高敏肌钙蛋白I（TnIH）结果升高，与重复测试不一致。未发现分析校准或质量控制（QC）方面的问题。西门子正在调查。
Note on G3: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on H3: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on J3: Author: 生产日期不能大于有效期至
Note on L3: Author: 事件发生日期不能大于当前日期,事件发生日期不能大于发现获知日期
Note on M3: Author: 发现或获知日期不能大于当前日期
Note on N3: Author: 伤害类型为严重伤害时，伤害表现不能为空！
Note on O3: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on Q3: Author: 出生日期不能大于事件发生日期
Note on W3: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on Y3: Author: 器械使用日期不能大于当前日期且不能大于事件发生日期
Note on Z3: Author: 使用场所为其他时,场所名称不能为空
Note on AD3: Author: 是否展开调查为是时,调查情况不能为空！
Note on AH3: Author: 展开产品风险评价时,计划提交时间不能为空
Note on AI3: Author: 计划提交时间大于当前日期
Note on AJ3: Author: 选择是需要填写具体控制措施描述,选择否需要填写未采取控制措施原因