## Sheet1
医疗器械情况 | [9 empty] | 不良事件情况 | [11 empty] | 使用情况 | [5 empty] | 事件调查 |  | 评价结果 |  |  |  | 控制措施
产品名称* | 注册证编号* | 产地* | 管理类别* | 产品类别* | 产品批号* | 产品编号* | UDI | 生产日期 (yyyy-MM-dd) | 有效期至 (yyyy-MM-dd) | 事件发生日期* (yyyy-MM-dd) | 发现或获知日期* (yyyy-MM-dd) | 伤害* | 伤害表现* | 姓名 | 出生日期 (yyyy-MM-dd) | 年龄单位 | 年龄 | 性别 | 病历号 | 既往病史 | 器械故障表现* | 预期治疗疾病或作用 | 器械使用日期* (yyyy-MM-dd) | 使用场所* | 场所名称* | 使用过程* | 合并用药/械情况说明 | 是否展开了调查* | 调查情况* | 关联性评价* | 事件原因分析* | 是否需要开展产品风险评价* | 计划提交时间 (yyyy-MM-dd) | 是否采取了控制措施* | 具体控制措施描述* | 未采取控制措施原因*
[5 empty] | CM03041 |  |  |  |  | 2025-01-13 |  | 其他 | [7 empty] | Not available. | 2025-00097175-1 A090806 |  | 2025-01-13 | 医疗机构 | CENTRAL OHIO PRIMARY CARE PHYSICIAN, UNITED STATES | 客户报告称，Atellica CH 930分析仪对多个患者样本的钠（Na）、二氧化碳（CO2_c）和肌酐（Crea_2）检测结果不一致。初步测试结果已报告给医生。在另一台Atellica CH 930分析仪上重复相同的样品。重复结果作为正确结果发布给医生。目前还没有已知的患者干预或事件造成的不良健康后果的报告。 事件日期：2025年1月13日测试：钠（Na），meq/L。样品ID:2001400950初始结果：149（不一致，报告）重复结果：142（正确，报告，备用分析仪）测试：二氧化碳（CO2），meq/L。样品编号：2001400278初始结果：28 647初始结果：31（不一致，已报告）重复结果：21.9（正确，已报告，备用分析仪）样本ID:2001401697初步结果：39，mg/dL样本ID:2001400045初始结果：0.7（不一致，已报告）重复结果：1.06（正确，已报告，备用分析仪）样本ID:2001/400285初始结果：0.5（不一致的，已报告分析仪）样本ID:2001401012初始结果：1.0（不一致，报告）重复结果：1.55（正确，报告，备用分析仪）样本编号：2001401043初始结果：0.6样本ID:2001401220初始结果：0.4（不一致，已报告）重复结果：1.19（正确，已报告，备用分析仪）样本ID:2001/401347初始结果：0.8（不一致、已报告）反复结果：1.26 402355初始结果：0.2（不一致，报告）重复结果：1.04（正确，报告，备用分析仪）样本ID:2001402845初始结果：0.6 |  | 是 | 客户报告称，Atellica CH 930分析仪对多个患者样本的钠（Na）、二氧化碳（CO2_c）和肌酐（Crea_2）检测结果不一致。西门子客户服务工程师（CSE）被派往客户现场检查分析仪。CSE执行Atellica测试方案（ATP），并进行机械校准和调整。质量控制材料的运行结果可接受。钠（Na）、二氧化碳（CO2_c）和肌酐（Crea_2）测试结果不一致的原因尚不清楚。机械对齐和调整是导致该事件的因素。分析仪在规格范围内运行。无需对该分析仪进行进一步评估。
[5 empty] | IRL16421711 |  |  |  |  | 2025-01-21 |  | 其他 |  |  |  | 岁 | 34 | 女 |  | The sample was drawn from a fertility patient. | 2025-00092565-1 A090809 |  | 2025-01-21 | 医疗机构 | SHADY GROVE FERTILITY, UNITED STATES | 客户报告称，在ADVIA Centaur XPT分析仪上处理患者样本时，获得的总人绒毛膜促性腺激素（ThCG）结果错误升高。最初的结果没有报告给医生。在原始分析仪上重新处理相同的样品，得到的结果较低。较低的结果被认为是正确的，因为它与患者的临床病史相匹配，并已报告给医生。目前还没有关于ThCG结果错误升高导致患者干预或不良健康后果的已知报告。 检测：总hCG（ThCG）单位：mIU/mL检测日期：2025年1月21日样本标识符：1679470初始结果：11（错误，未报告）重复结果：<1.0（正确，已报告） |  | 是 | 一位美国客户联系了西门子客户服务中心（CCC），并报告称，在ADVIA Centaur XPT分析仪上处理患者样本时，患者样本的总人绒毛膜促性腺激素hCG（ThCG）结果错误升高。西门子客户服务工程师（CSE）被派往客户现场。在访问期间，CSE进行了全面维修，发现洗涤分离歧管有裂纹，更换了洗涤分离歧管，进行了酸/碱/洗涤1去污，并通过运行通过的样品验证了仪器。事件的原因尚不清楚。仪器正在按照规格运行。无需对该设备进行进一步评估。
[5 empty] | CM02305 |  |  |  |  | 2025-01-22 |  | 其他 | [7 empty] | Not Available. | 2025-00093219-1 A090809 |  | 2025-01-22 | 医疗机构 | Wayne Memorial Hospital, UNITED STATES | 客户报告称，Atellica CH 930分析仪上的三个患者样本的浓二氧化碳（CO2_c）结果错误升高。最初的结果没有报告给医生。样品在另一台Atellica CH 930分析仪上重新处理。重复的结果与患者的病史相吻合。重复结果作为正确结果报告给医生。目前还没有关于CO2_c结果错误升高导致患者干预或不良健康后果的报告。 含量测定：浓二氧化碳（CO2_c）单位：mmol/L检测日期：2025年1月22日样品标识符：544239初始结果：40（错误，未报告）重复结果（替代仪器）：25（正确，已报告）样品标识符：5.44341初始结果：4 0（错误，无报告）重复结论（替代仪器 |  | 是 | 一位美国客户联系了西门子客户服务中心（CCC），并报告说，Atellica CH 930分析仪上的三个患者样本的浓二氧化碳（CO2_c）结果错误升高。客户在获得错误结果之前就发现了错误。当获得错误结果时，质量控制（QC）在可接受范围内恢复。在西门子的远程协助下，客户进行了自动检查。西门子客户服务工程师（CSE）被派往客户现场。在访问期间，CSE检查了仪器，观察到反应洗涤器中的液滴落入反应杯并稀释了测试反应的内容物，检查了反应洗涤器分配探头1（R1-D）探头，更换了阀门，安装了新的双向分配阀，更换了除沫器模块（DCM）混合控制器局域网（CAN）板和水过滤器，进行了两次水排空和填充，并运行了自动检查，通过。然后，CSE用维修方法检查了仪器性能，恢复良好。西门子进一步评估了该事件，并确定R1-D阀门因混合动力DCM故障而无法完全关闭可能是导致该事件的原因。仪器正在按照规格运行。无需对该设备进行进一步评估。
[5 empty] | 242279 |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-01-22 |  | 其他 | [7 empty] | No additional patient information was provided. | 2025-00094190-1 A090810 |  | 2025-01-22 | 医疗机构 | Stichting Elkerliek Ziekenhuis, NETHERLANDS | 客户向西门子报告，在Atellica CH 930分析仪上处理七十九（79）份血清患者样本时，他们获得了错误的肌酐_2（Crea_2）结果。患者样本结果已报告给医生，没有受到质疑。患者样本在原始Atellica CH 930分析仪上重新处理。获得了更高的结果，被认为是正确的，并报告给了医生。目前还没有已知的患者干预或因肌酐2（Crea_2）结果错误降低而导致的不良健康后果的报告。 含量测定：肌酐_2（Crea_2）。单位：umol/L测试日期：2025年1月22日重复测试日期：2025年1月23日样品ID:220316（22031605）Atellica CH 930 S/N IRB000552420的初始结果：86 umol/L原始Atellica CH 930序列号IRB000552420，获得：100 umol/L（正确，报告）样品ID:223286（22328605）Atellica CH930序列号IR B00055242的初始结果，获得：110 umol/L（错误，报告）相同的样品在原始AtellicaCH 930序列编号IRB000552420上重新处理，获得：149 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：99 umol/L（正确，报告）样品ID:22019105 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：69 umol/L（错误，报告）同一样品用原始AtellicaCH 930 C/N IRB000152420重新处理，得到：100 umol/L（准确，报告）样本ID:22025405 AtellicaCH930S/N IRB000652420上的初始结论，获得：71 umol/L（有误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：100 umol/L（正确，报告）样品ID:22025805在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：69 umol/L（错误，报告）在原始Ateellica CH 930 SN IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：96 umol/L（准确，报告）样本ID:22026405在Ateellica CH930 C/N IRB000152420上的初始结论，获得：98 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：134 umol/L（正确，已报告）样品ID:22029605 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：88 umol/L（错误，已报告在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：104 umol/L（正确，报告）样品ID:22031205在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：69 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：104umol/L（准确，报告）样本ID:22308905在Ateellica CH 930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：100 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：138 umol/L（正确，已报告）样品ID:22309705 Atellica CH 930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：65 umol/L（错误，已报告在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：84 umol/L（正确，报告）样品ID:22311705在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：88 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：123 umol/L（准确，报告）样本ID:22312005在Ateellica CH 930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：108 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：147 umol/L（正确，已报告）样品ID:22331005 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：78 umol/L（错误，已报告在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：119 umol/L（正确，报告）样品ID:22107405在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：63 umol/L（错误，报告）在原始Ateellica CH 930 SN IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：91 umol/L（准确，报告）样本ID:22107005在AtellicaCH 930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：92 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：129 umol/L（正确，报告）样品ID:222312（22231205）Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果：97 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 C/N IRB000152420上再次处理，得到：180 umol/L（准确，报告）样本ID:223124（22312405）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：107 umol/L（正确，报告）样品ID:22313805 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果：67 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930信号IRB000552420上重新加工，获得：97 umol/L（准确，报告）已报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：96 umol/L（正确，报告）样品ID:22314705 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：77 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理了，获得：107 umol/L（准确，报告）样本ID:22314905 Atellica CH 930 S/N IRS B00055240上的初始结论，获得：89 umol/L（有误，报告）同一样品在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：123 umol/L（正确，报告）样品ID:22607905在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：62 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930 SN IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：92 umol/L（准确，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：95 umol/L（正确，报告）样品ID:22608905 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：72 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 C/N IRB000152420上再次处理，获得的：100 umol/L在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：130 umol/L（正确，报告）样品ID:22609505在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：71 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：99 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：101 umol/L（正确，报告）样品ID:22610205 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：67 umol/L（错误，报告）同一样品用原始AtellicaCH 930 SN IRB000552420重新处理，得到：95 umol/L（准确，报告）在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：102 umol/L（正确，报告）样品ID:22611505在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：64 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：91 umol/L（准确，报告）样本ID:22613505在AtellicaCH930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：68 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：100 umol/L（正确，报告）样品ID:22613705 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：75 umol/L（错误，报告）同一样品用原始AtellicaCH 930 C/N IRB000152420重新处理，获得：103 umol/L（准确，报告）样本ID:22613905 AtellicaCH930 S/N在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：124 umol/L（正确，报告）样品ID:22614305在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：76 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：107 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：136 umol/L（正确，报告）样品ID:22615205 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：75 umol/L（错误，报告）同一样品用原始AtellicaCH 930 SN IRB000552420重新处理，得到：107 umol/L（准确，报告）在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：104 umol/L（正确，报告）样品ID:22616205在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：83 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：116 umol/L（准确，报告）样本ID:22616305在Ateellica CH 930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：73 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：103 umol/L（正确，报告）样品ID:22616505 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：77 umol/L（错误，报告）同一样品用原始AtellicaCH 930 C/N IRB000152420重新处理，得到：109 umol/L（准确，报告）样本ID:22616705 Atellica CH 930 S/N IRS B00055240上的初始结论，获得：67 umol/L（有误，报告）相同样品在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：101 umol/L（正确，报告）样品ID:22617005在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：75 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：107 umol/L（准确，报告）样本ID:22805205在AtellicaCH930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：66 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：94 umol/L（正确，报告）样品ID:22805305 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：88 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 C/N IRB000152420上再次处理，获得的：123 umol/L（准确，报告）样本ID:22805405 Atellica CH 930 S/N红外B00055240上的初始结论，获得：97 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：131 umol/L（正确，报告）样品ID:223162（22316205）Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：77 umol/L（错误，报告）相同的样品在原始Ateellica CH 930 C/N IRB000152420上进行了重新处理，得到：108 umol/L（准确，报告）样本ID:223162已报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：108 umol/L（正确，已报告）样品ID:22317005 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：96 umol/L（错误，已报告在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：96 umol/L（正确，报告）样品ID:22319105在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：78 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：110 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：92 umol/L（正确，已报告）样品ID:22319805 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：68 umol/L（错误，已报告在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：93 umol/L（正确，报告）样品ID:22320405在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：84 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：116 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：93 umol/L（正确，已报告）样品ID:22320705 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：88 umol/L（错误，已报告在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：94 umol/L（正确，报告）样品ID:22322205在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：106 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：141 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：91 umol/L（正确，报告）样品ID:22323105在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：71 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 C/N IRB000152420上再次处理，获得的：100 umol/L（准确，报告）样本ID:22323305在Ateellica CH 930S/N IRB000652420上的初始结论，获得：67 umol/L（有误，报告）同一样品在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：97 umol/L（正确，报告）样品ID:22323705在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：75 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理了相同的样品，获得：103 umol/L同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：95 umol/L（正确，已报告）样品ID:22325905 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：59 umol/L（错误，已报告在原始的Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：103 umol/L（正确，报告）样品ID:22327505在Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：72 umol/L（错误，报告）在原始的Atellica CH 930信号IRB000552420上重新处理相同的样品，获得：100 umol/L（准确，报告）样本ID:22328405在Ateellica CH 930S/N IRB000152420上的初始结论，获得：88 umol/L（有误，报告）同一样品在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：124 umol/L（正确，报告）样品ID:22328505 Atellica CH930 S/N IR B00055242上的初始结果，获得：69 umol/L（错误，报告）相同样品在原始Atellica CH 930 C/N IRB000152420上再次处理，获得的：100 umol/L在原始Atellica CH 930 S/N IRB000552420上重新处理，获得：104 umol/L（正确，报告）样品ID:22328905 Atellica的初始结果 |  | 是 | 一位美国境外（OUS）客户就Atellica CH 930分析仪上肌酐_2（Crea_2）的抑郁症患者样本结果错误联系了西门子医疗诊断远程服务中心（RSC）。西门子医疗诊断公司正在调查这一事件。
[5 empty] | 318 |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-01-23 |  | 其他 | [7 empty] | No other patient information provided. | 2025-00094258-1 A090809 |  | 2025-01-23 | 医疗机构 | KAISER PERMANENTE, UNITED STATES | 客户报告称，在IMMULITE 2000 XPi仪器上使用OM-MA试剂盒批号318的患者样本上观察到OM-MA结果错误升高。样本的初步结果已报告给医生，医生没有对结果提出质疑。客户使用不同的OM-MA试剂盒批次（试剂盒批次319）在同一仪器上多次重复该样品。重复结果低于初始结果，被认为是正确的。目前还没有关于OM-MA结果错误升高导致患者干预或不良健康后果的已知报告。 含量测定：OM-MA单位：U/mL检测日期：2025年1月23日SID 3901712742试剂盒批号318的结果（错误，已报告）：75.4试剂盒批号319的结果（正确）：4.54（客户表示，该样品用试剂盒批号319-进行了多次复检。没有提供额外重复的数值结果，但表示“它重复了与4.54结果相同的结果”。） |  | 是 | 一位美国客户联系了西门子客户服务中心，报告了在IMMULITE 2000 XPI仪器上对患者样本获得的错误升高的OM-MA结果。质量控制（QC）在范围内恢复，调整在事件发生当天有效。根据IMMULITE 2000 OM-MA使用说明书（IFU）的限制部分：“出于诊断目的，从该测定中获得的结果应始终与临床检查、患者病史和其他发现结合使用。”西门子正在进行调查。
[5 empty] | 140018 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-01-07 |  | 其他 | [7 empty] | No other patient information provided. | 2025-00096695-1 A090810 |  | 2025-01-07 | 医疗机构 | HOPITAUX DE MARSEILLE, FRANCE | 客户报告称，使用Atellica CH 930分析仪上获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本的钠（Na）结果错误地降低。错误的抑郁结果没有报告给医生。在另一台Atellica CH 930分析仪上对同一样品进行再处理。获得了更高的结果，被认为是正确的，并报告给了医生。目前还没有关于钠（Na）结果错误抑制导致患者干预或不良健康后果的已知报告。 含量：钠（Na）单位：mmol/L测试日期：2025年1月7日样品ID 12500217201：在Atellica CH 930分析仪上获得的初始结果SN:CM03317:77.97 mmol/L（错误，未报告）在另一台Atellica CH930分析仪上重新处理的相同样品SN:CM0335:141.48 mmol/L（正确，报告） |  | 是 | 一位美国以外地区（OUS）的客户联系了西门子医疗诊断远程服务中心（RSC），询问使用Atellica CH 930分析仪获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本的钠（NA）结果错误降低。同一事件正在提交另一份MDR。西门子正在调查这一事件。
[5 empty] | 140018 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-01-07 |  | 其他 | [7 empty] | No other patient information provided. | 2025-00096695-2 A090810 |  | 2025-01-07 | 医疗机构 | HOPITAUX DE MARSEILLE, FRANCE | 客户报告了使用Atellica CH 930分析仪上获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本进行钾（K）测定的错误结果。错误的抑郁结果没有报告给医生。在另一台Atellica CH 930分析仪上对同一样品进行再处理。获得了更高的结果，被认为是正确的，并报告给了医生。目前还没有关于钾（K）结果错误抑制导致患者干预或不良健康后果的已知报告。 含量：钾（K）单位：mmol/L测试日期：2025年1月7日样品ID 12500217201：在Atellica CH 930分析仪上获得的初始结果SN:CM03317:2.36 mmol/L（错误，未报告）在另一台Atellica CH930分析仪上重新处理的相同样品SN:CM03135:4.44 mmol/L（正确，已报告） |  | 是 | 一位美国以外地区（OUS）的客户联系了西门子医疗诊断远程服务中心（RSC），询问使用Atellica CH 930分析仪获得的A-LYTE集成多传感器（IMT）对一（1）个患者样本的钾（K）检测结果错误。同一事件正在提交另一份MDR。西门子正在调查这一事件。
Note on F2: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on G2: Author: 产品批号和编号不能同时为空
Note on I2: Author: 生产日期不能大于有效期至
Note on K2: Author: 事件发生日期不能大于当前日期,事件发生日期不能大于发现获知日期
Note on L2: Author: 发现或获知日期不能大于当前日期
Note on M2: Author: 伤害类型为严重伤害时，伤害表现不能为空！
Note on N2: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on P2: Author: 出生日期不能大于事件发生日期
Note on V2: Author: 伤害表现或器械故障表现不能同时为空！
Note on X2: Author: 器械使用日期不能大于当前日期且不能大于事件发生日期
Note on Y2: Author: 使用场所为其他时,场所名称不能为空
Note on AC2: Author: 是否展开调查为是时,调查情况不能为空！
Note on AG2: Author: 展开产品风险评价时,计划提交时间不能为空
Note on AH2: Author: 计划提交时间大于当前日期
Note on AI2: Author: 选择是需要填写具体控制措施描述,选择否需要填写未采取控制措施原因